## Лист1
Порт для подключения по протоколу Modbus | 502
Порядок следования байт в данных | Big-endian
Название параметра | Адрес регистра | Индекс регистра | Число регистров | Представление | Доступ | Значение
Тип датчика | 40001 | 0 | 8 | Текст[16] | чтение | AD7730_Sensors
Версия прошивки | 40009 | 8 | 6 | Текст[12] | чтение | строка в формате x.x.x[.D] | [.D] - отладочная версия (Debug)
Дата изготовления прошивки | 40015 | 14 | 5 | Текст[10] | чтение | строка в формате dd.mm.yyyy
Серийный номер | 40020 | 19 | 4 | Текст[8] | чтение | XXXXXXXX
UDP порт для запроса идентификации | 40024 | 23 | 1 | uint16 | чтение/запись | 49001
UDP порт для сервиса логгирования | 40025 | 24 | 1 | uint16 | чтение/запись | 49002
TCP порт для подключения к серверу | 40026 | 25 | 1 | uint16 | чтение/запись | 49003
IP адрес сети | 40027 | 26 | 2 | uint32 | чтение/запись | 192.168.[xxx].[xxx]
Маска подсети | 40029 | 28 | 2 | uint32 | чтение/запись | 255.255.[xxx].[xxx]
IP адрес сервера | 40031 | 30 | 2 | uint32 | чтение/запись | 192.168.1.3
Максимальное значение температуры | 40033 | 32 | 2 | float | чтение/запись | запись в регистр приводит к сбросу статистики
Минимальное значение температуры | 40035 | 34 | 2 | float | чтение/запись
Максимальное значение напряжения питания | 40037 | 36 | 2 | float | чтение/запись
Минимальное значение напряжения питания | 40039 | 38 | 2 | float | чтение/запись
Смещение времени датчика в мс отн. NTP сервера | 40041 | 40 | 2 | float | чтение
Желаемая частота дискретизации, Гц | 40043 | 42 | 1 | uint16 | чтение/запись
Режим фильтрации | 40044 | 43 | 1 | uint16 | чтение/запись | 1 - медленно/0 - быстро меняющиеся процессы |  | максимальная частота дискретизации 1.365 кГц / 7.6 кГц
AutoZero | 40045 | 44 | 1 | uint16 | чтение/запись | 1 - запись нулей при старте
Реальная частота дискретизации, Гц | 40046 | 45 | 2 | float | чтение
Реальная полоса пропускания, Гц | 40048 | 47 | 2 | float | чтение
Число каналов AD7730 | 40050 | 49 | 1 | uint16 | чтение |  | bit1 | NOREF | отсутствует питание или сигнал сенсорных линий
Коды ошибок чип AD7730#0 | 40051 | 50 | 1 | uint16 | чтение/запись | Запись в регистр приводит к сбросу ошибок | bit2 | OPEN_CIRCUIT | обрыв сигнальных линий
Коды ошибок чип AD7730#1 | 40052 | 51 | 1 | uint16 | чтение/запись | Запись в регистр приводит к сбросу ошибок | bit3 | SHORT_CIRCUIT | короткое замыкание сигнальных линий
Коды ошибок чип AD7730#2 | 40053 | 52 | 1 | uint16 | чтение/запись | Запись в регистр приводит к сбросу ошибок | bit4 | COMM_ERROR | ошибка обмена с чипом
Коды ошибок чип AD7730#3 | 40054 | 53 | 1 | uint16 | чтение/запись | Запись в регистр приводит к сбросу ошибок | bit5 | CHIP_NOT_FOUND | чип не найден
Состояние датчика | 40055 | 54 | 1 | uint17 | чтение/запись | Чтение: 0 - простаивает(нет соединения с сервером) 1 - идет регистрация и передача на сервер Запись: 0xA0A0 - перезагрузка